实验室生化培养箱使用方法的介绍

生化培养箱具有制冷和加热双向调温系统，温度可控的功能，是植物、生物、微生物、遗传、病毒、医学、环保等科研，教育部门不可缺少的实验室设备，广泛应用于低温恒温试验、培养试验、环境试验等等。其主要特点：  
    1、箱体的隔热材料采用聚胺酯现场发泡的泡沫塑料，对外来热(冷)源有较强的抗干扰能力。 
    2、内腔采用工程塑料成型工艺制作，有较强的抗腐蚀能力。  
    3、全玻璃式箱门方便观察工作内腔。 
    4、为保护制冷压缩机，控制线路设计有断电保护和4分钟延时功能。 
    5、温度自动控制，采用红色LFD显示器显示数字直观清晰。 
生化培养箱  使用说明： 
    1、将培养箱放于平整坚实的地面上，调节箱体下端两支撑螺杆，使箱体安置平稳。 
    2、插上电源插座(电源应有良好接地)，按下“电源开关”，显示屏亮，此时显示屏所显示的是培养箱室内的实际温度及其工作时间。 
    3、时间设定：时间设定包括“分钟”与“小时”的设定。按下“SET”设置键，当“分钟”数码管显示位的右下角小数点亮，即进入“分钟”的设置状态，再按“▲”或“▼”键来确认培养箱本次工作的“分钟”时间(最长为59分钟)；再按“SET”键，当“小时”数码管显示位的右下角小数点亮时，即进入“小时”的设置状态，再按“▲”或“▼”键来确认培养箱本次工作的“小时”时间(最长为99小时)。  临床实验室
    4、温度设定：按下“SET”键，当温度显示最后一位数码管右下角的小数点亮时，即进入温度的设置状态，再按“▲”或“▼”键来确认培养箱本次设定温度(设定的温度范围为5℃～50℃)。当上述3、4步骤完成时，按下“ENTER”确认键以确认培养箱本次工作时间及培养箱内的工作温度(设定温度)。注意：当温度设定确认之后，不能随意频繁的来回设定温度，以免压缩机启动频繁，造成压缩机出现过载现象，影响压缩机的使用寿命。 
    5、如需查看培养箱本次所设的工作时间及温度，按下“SET”键，显示面板即显示所设定的时间及温度，再按下“ENTER”键，培养箱的显示值回复到原来的工作状态。 
    6、如培养箱内需要照明时，按下“照明开关”即可；如箱内不需照明时，应将面板上的照明开关置于“关”的位置，以免影响上层温度。 
生化培养箱  注意事项及其维护： 
    1、搬运时必须小心，箱体与水平面的夹角不得小于60°。 
    2、当使用温度较低时，培养箱内会有冷凝水产生，应定期倒掉位于箱内底部积水盘内的积水。  临床实验室
    3、为了保持设备的美观，不得用酸或碱及其它腐蚀性物品来擦箱体表面，箱内可以用干布定期擦干。 
    4、当培养箱在停止使用时，应拔掉电源插头。 
    5、培养箱距墙壁的最小距离应大于10cm，以确保制冷系统散热良好。
    6、室内应干燥，通风良好，相对湿度保持在85%以下，不应有腐蚀性物质存在，避免阳光直接照射在培养箱上。 
    7、所用电源必须具有可靠地线，确保 培养箱地线与网电源的地线接触可靠，防止漏电或网电源意外造成的危害。