怎样计算涡轮流量计的流量

通常情况下，涡轮流量计的流量方程可分为两种：实用流量方程和理论流量方程。

实用流量方程：

qv=f/K 公式1；

qm=qvρ 式中qv,qm分别为体积流量，m3/s，质量流量，kg/s； f为流量计输出信号的频率，Hz； K为流量计的仪表系数，P/m3。

涡轮流量计的系数可分为二段，即线性段和非线性段。线性段约为其工作段的三分之二，其特性与传感器结构尺寸及流体粘性有关。在非线性段，特性受轴承摩擦力，流体粘性阻力影响较大。当流量低于传感器流量下限时，仪表系数随着流量迅速变化。压力损失与流量近似为平方关系。当流量超过流量上限时要注意防止空穴现象。结构相似的TUF特性曲线的形状是相似的，它仅在系统误差水平方面有所不同。

涡轮流量计特性曲线由流量校验装置校验得出，它完全不问传感器内部流体机理，把传感器作为一个黑匣子，根据输入（流量）和输出（频率脉冲信号）确定其转换系数，它便于实际应用。但要注意，此转换系数（仪表系数）是有条件的，其校验条件是参考条件，如果使用时偏离此条件系数将发生变化，变化的情况视传感器类型，管道安装条件和流体物性参数的情况而定。

而涡轮流量计的理论流量方程可以根据动量矩得出叶轮的运动方程。