移液器的正确操作介绍

相信很多初次使用移液器的人，总以为 移液器 的操作非常简单，其实不然。移液器的操作是科学试验的第一步，是一个非常基础的试验操作，但绝大多数人对移液器的操作都有偏见。其实 移液器虽小，但是操作的学问却很多。大家不妨问问自己这么几个问题，就可以看出自己的操作有无偏差。

1、操作时是否发生过液体倒吸进入活塞的情况？

2、移液时是否注意确保吸嘴外壁无液体？

3、 移液器 使用完毕后，是否将移液器量程调至最大值？

4、移液器使用完毕后，是否将移液器平放在桌面上？

5、移液器在移粘稠液体和一般液体时，操作方式一样吗？

6、 移液器 有多少种移液方式？

如果上述问题中有不清楚的，那么就有必要看一下面 莱贝 为大家整理的 移液器 的正确操作和技巧。

首先是 移液器 的使用与养护

设定容量 ：在设定所需要的容量时应调整到大于设定容量值的 1/4 圈，然后再调至设定值，这样可排除机械间隙，使设定量值准确，也就是说先将容量调节钮旋转超过目的容量值的 1/4 圈，再向下调至设定值。

其次是吸液的正确操作：

1、连接恰当的 吸嘴 ；

2、按下控制钮至第一档；

3、将 移液器 吸嘴 垂直进入液面下1-6mm（具体视移液器容量大小而定）；

0.1-10ul容量的移液器进入液面下1-2mm

2-200ul容量的移液器进入液面下2-3mm

1-5ml容量的移液器进入液面下3 -6mm

注意：为了确保测量准确可以将 吸嘴 预洗3次，也就是反复吸排液体3次。

4、使控制钮缓慢滑回原位；

5、 移液器 移出液面前可略等待1-3秒（具体视移液器容量大小而定）；

1000ul以下停顿1秒

5-10ml停顿2-3秒

6、缓慢取出吸嘴，确保吸嘴外壁无液体。

排液的操作 ：

（1）将 吸嘴 以一定角度抵住容量内壁；

（2）缓慢将控制钮按至第一档并等待约1－3秒；

（3）在将控制钮按至第二档过程中，吸嘴将剩余液体排净；

（4）慢放控制钮；

（5）按压弹射键弹射出吸嘴。