熔点仪的使用注意事项及维修

一、熔点仪使用注意事项

1. 样品必须按要求焙干，在干燥和洁净的碾体中碾碎，用自由落体敲击毛细管使样品填装结实，填装高度应一致，具体要求应符合药典规定。

2. 插入与取出毛细管时，必须小心谨慎，避免断裂。

3. 线性升温速率不同，铜套温度计温室结果也不一致，要求指定一定规范。

4. 被测样品最好一次填装五根毛细管，分别测定后取中间三个读数的平均值作为测量结果，以消除毛细管及样品制备填装带来的偶然误差。

5. 毛细管插入仪器前应用软布将外面沾污的物质清除，以免油浴弄脏。

6. 如果需要更换油浴管，请按使用前准备工作中描述的方法进行。

二 、熔点仪的维修及校验

1. 熔点仪应在干燥通风的室内使用，切忌沾水，分度盘防止受潮。仪器采用三芯电源插头，接地端应接大地，不能用中线代替。

2. 熔点仪使用的毛细管只允许本厂提供的产品，切忌用手工控制的毛细管代用，以防太紧而断裂。

3. 熔点仪使用的传温介质硅油必须用201-100甲基硅油，如用其它型号的硅油，则仪器应重新用标准品校验。

4. 熔点仪经过长期使用后，如果油质发生变化，则应重新调换硅油，调换硅油的方法应关掉仪器电源，待油浴管冷却后，按使用前的准备工作中描述的方法卸下油浴管然后清洗，再装入仪器内，重新注入硅油即可使用。

5. 使用中如遇到毛细管断裂，应先关掉电源，待炉子冷却后打开上盖，玻璃转子流量计把断裂的毛细管取出如果断裂的毛细管落入油浴管中，则按使用前准备工作中描述的方法卸下油浴管，取出毛细管，然后再装入仪器内。

6. 熔点仪应定期送制造厂进行校验。

7. 观察窗放大镜应保持清洁，油浴管也应保持清洁，接地电阻测试仪定期用软布擦去沾污的灰尘。