噪声测试仪的原理分析

噪声测试仪，是用于工作现场，广场等公共场所的噪声检测和测试的仪器。噪声污染是影响较大的环境污染之一，较高分贝的噪音甚至会对人的耳膜造成严重的损伤，致使失聪等。噪声测试仪的应用可以提供噪声所达到的分贝以便采取相关措施控制和减小噪音。声音大小的计量单位是分贝，专业的噪音测试仪具有高灵敏的传感器，精度高，适用范围广，能广泛用于各种环境的噪音测量。

噪声测试仪原理

噪声计中的频率计权网络有A、B、C三种标准计权网络。A网络是模拟人耳对等响曲线中40方纯音的响应，它的噪声计曲 线形状与340方的等响曲线相反，从而使电信号的中、低频段有较大的衰减。B网络是模拟人耳对70方纯音的响应，它使电信号的低频段有一定的衰减。C网络是模拟人耳对100方纯音的响应，在整个声频范围内有近乎平直的响应。声级计经过频率计权网络测得的声压级称为声级，根据所使用的计权网不同，分别称为A声级、B声级和C声级，单位记作dB（A）、dB（B）和dB（C）。目前，测量噪声用的声级计，表头响应按灵敏度可分为四种：

1、“慢”。表头时间常数为1000ms，―般用于测量稳态噪声，测得的数值为有效值。

2、”快”。表头时间常数为125ms，一般用于测量波动较大的不稳态噪声和交通运输噪声等。快档接近人耳对声音的反应。

3、“脉冲或脉冲保持”。表针上升时间为35ms，用于测量持续时间较长的脉冲噪声，如冲床、按锤等，测得的数值为最大有效值。

4、“峰值保持”。表针上升时间小于20ms。用于测量持续时间很短的脉冲声，如枪、炮和爆炸声，测得的数值是峰值．即最大值。

声级计可以外接滤波器和记录仪，对噪声做频谱分析。国产的ND2型精密声级计内装了一个倍频页程滤波器，便于携带到现场和作频谱分析。声级计按精度可分为精密声级计和普通声级计。精密声级计的测量误差约为土1dB，普通声级计约为土3dB。声级计按用途可分为两类：一类用于测量稳态噪声，一类则用于测量不稳态噪声和脉冲噪声。积分式声级计是用来测量一段时间内不稳态噪声的等效声级的。噪声剂量计也是一种积分式声级计，主要用来测量噪声暴露量。脉冲式声级计是用于测量脉冲噪声的，这种声级计符合人耳对脉冲声的响应及人耳对脉冲声反应的平均时间。

环境噪声监测仪器的选用

为防治噪声污染， 保障城乡居民生活工作和学习的声环境质量， 国家环境保护部最近发布了

GB3096-2008《声环境质量标准》。

GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》

以及GB22337-2008《社会生活环境噪声排放标准》，并于2008年10月1日开始实施。

在以上三个环境噪声测量标准中，都提到环境噪声监测仪器为积分平均声级计或环境噪声自动监测仪， 其性能应不低于GB3785和GB/T17181对2型仪器的要求。在老的声级计标准中，将声级计按准确度等级分为0型、1型、2型和3型。新的声级计标准将声级计按准确度等级分为1级和2级，它们与老的1型和2型相当，不再有0型和3型。

在GB12348-2008和GB22337-2008标准中， 还规定测量35dB以下的噪声应使用1型声级计， 且测量范围应满足所测量噪声的需要， 这是因为1级仪器的性能则要比2级仪器好得多。例如准确度2级仪器和1级仪器综合起来两者的误差差异可能在1.0dB以上。在新的声级计标准中，要求1级声级计的工作温度范围为-10℃～+50℃，在此温度范围内相对于参考温度灵敏度变化不大于±0.5dB；而2级声级计的工作温度范围为0℃～+40℃，在此温度范围内相对于参考温度灵敏度变化不大于±1.0dB。由于环境噪声监测仪器大多在现场使用，环境条件变化较大，显然1级仪器更能满足环境噪声测量的要求。

在GB22337-2008和GB12348-2008标准中， 首次提出结构传播固定设备室内噪声排放限值， 规定当排放的噪声通过建筑物结构传播至噪声敏感建筑物室内时， 噪声敏感建筑物室内等效声级既不得超过规定的A声级限值， 也不得超过规定的室内噪声倍频带声压级限值，（ 倍频带中心频率为31.5Hz，63Hz，125Hz250Hz，500Hz， 其覆盖频率为22Hz-707Hz） 这是考虑到不管是工业企业固定设备排放的噪声， 还是社会生活噪声排放源排放的噪声， 它们通过建筑物结构传播至噪声敏感建筑物室内（指医院， 学校机关， 科研单位， 住宅等需要保持安静的建筑物） 时， 噪声的主要成份呈低频特性， 这时测量A声级可能不会超过规定限值， 但是对于人的干扰却不能忽视， 因此只用A声级限值还不能保证噪声敏感建筑物室内声环境质量，新标准增加了低频段的倍频带声压级限值要求， 而且这些限值一个都不得超过， 这样就要求在测量A声级的同时， 进行噪声的倍频带频谱分析。

测量噪声监测仪器性能和品种的差异很大，用于环境噪声监测的仪器至少应具有时间平均的积分功能，也就是至少能测量等效连续声级Leq值，这对于环境监理部门已经足够。但对于需要进行交通噪声测量或噪声普查的环境监测站，则还应有统计声级LN（N=5，10，50，90，95）测量和24小时监测功能。为了减少手工记录和便于数据进一步处理，往往还需要配备微型打印机和将数据传送至计算机以及数据存储等功能，考虑到社会生活噪声中低频成分较多，仅仅用A声级难以评价其对人的影响，因此在测量A声级的同时，也要对噪声进行倍频程谱分析，然后用NR曲线来衡量每个倍频带声压级是否在允许范围内。这就需要使用带倍频程或1/3倍频程滤波器的噪声频谱分析测量仪器。

噪声测定仪注意事项

1、使用前应先阅读说明书，了解仪器的使用方法与注意事项。

2、安装电池或外接电源注意极性，切勿反接。长期不用应取下电池，以免漏液损坏仪器。

3、传声器切勿拆卸，防止掷摔，不用时放置妥当。

4、仪器应避免放置于高温、潮湿、有污水、灰尘及含盐酸、碱成分高的空气或化学气体的地方。

5、勿擅自拆卸仪器。如仪器不正常，可送修理单位或厂方检修。

6、噪音计注意防水，防止高空摔。